ГОСТ 28517-90

Группа Т59

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


Контроль неразрушающий

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ТЕЧЕИСКАНИЯ

Общие требования

Nondestructive testing. Mass-spectrometer method of leak testing. 
General requirements

ОКСТУ 4276

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96*
________________ 
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации.
(ИУС  N 11-12 1994 г.).

Примечание "КОДЕКС"

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТЧИКИ
     
     Н.И.Сычева (руководитель темы);А.И.Евлампиев, канд. техн. наук; И.В.Творогов, канд. техн. наук; В.П.Убогов
     
     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.04.90 N 863
     
     3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
     
     4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.003-74 | 5.1 |
| ГОСТ 5197-85 | Вводная часть |
| ГОСТ 9293-74 | 5.3 |
| ГОСТ 18353-79 | 1.1 |
| ГОСТ 26790-85 | Вводная часть |

Настоящий стандарт распространяется на масс-спектрометрический метод течеискания и устанавливает общие требования.
     
     Термины и их определения - по ГОСТ 5197, ГОСТ 26790, а также приведены в приложении 1.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Масс-спектрометрический метод течеискания - метод неразрушающего контроля проникающими веществами по ГОСТ 18353.
     
     1.2. Масс-спектрометрический метод течеискания применяют при контроле герметичности, а также при проведении испытаний на герметичность.
     
     1.3. Масс-спектрометрический метод течеискания основан на обнаружении пробного вещества в смеси веществ, проникающих через течи, путем ионизации веществ с последующим разделением ионов по отношению их массы к заряду под действием электрического и магнитного полей.
     
     Метод следует применять при регистрации потоков в диапазоне от 10 до 10 Па м/с (Вт).
     
     1.4. Способы реализации масс-спектрометрического метода течеискания выбирают с учетом конструктивно-технологических особенностей и режимов эксплуатации объекта по таблице и приложению 2.
     
     1.5. Пробное вещество или контрольная среда должны обеспечивать выявляемость течей в соответствии с техническими требованиями к контролируемому объекту.
     
     1.6. Пробное вещество не должно оказывать вредного воздействия на контролируемый объект.
     
     1.7. Основными пробными веществами являются инертные газы - гелий и аргон. В специальных случаях допускается применение других пробных веществ.
     
     1.8. Течеискание масс-спектрометрическим методом проводят при изготовлении герметизируемых изделий, их эксплуатации и ремонте.
     
     1.8.1. При изготовлении деталей, сборочных единиц и изделий течеискание проводят с учетом конструктивно-технологических особенностей изделия, экономической целесообразности и эксплуатационной надежности, вероятности образования течей на различных этапах технологического процесса и возможности их перекрытия.
     
     1.8.2. При эксплуатации течеискание проводят периодически в соответствии с технической документацией на объект, а также при непрерывном эксплуатационном контроле герметичности ответственных изделий.
     
     1.8.3. При ремонте течеискание проводят как при плановых, так и при внеплановых ремонтах в случае выхода объекта из строя по причине разгерметизации.

### Способы реализации масс-спектрометрического метода течеискания

| Наименование способа | Но- мер схе- мы | Цель контроля | Вид отбора пробного газа (контрольной среды) | Краткое описание способа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ обдува | 1 | Локализация течей | Непрерывный | Откачанный контролируемый объект подсоединяют к течеискателю. При непрерывной откачке объекта течеискателем подозреваемые участки поверхности обдувают пробным газом с одновременной регистрацией сигнала течеискателя |
| Способ камеры (чехла) | 2 | Определение степени негерметичности | Непрерывный | Контролируемый объект помещают в камеру (чехол), откачивают и подсоединяют к течеискателю. При непрерывной откачке объекта течеискателем в камеру (чехол) подают пробный газ (контрольную среду) с одновременной регистрацией сигнала течеискателя |
| Способ разъемных местных камер (чехлов) | 5 | Определение степени негерметичности | Непрерывный | Отдельные участки (сборочные единицы) собранного изделия помещают в разъемные камеры (чехлы), изделие откачивают и подсоединяют к течеискателю. При непрерывной откачке изделия течеискателем в камеру (чехол) подают пробный газ (контрольную среду) с одновременной регистрацией сигнала течеискателя |
| Способ накопления в вакууме | 1, 2, 5 | Определение степени негерметичности | Непрерывный | Контролируемый объект откачивают и подсоединяют к течеискателю. Пробный газ (контрольную среду) любым способом подают на объект или подозреваемые участки поверхности. Наличие течей определяют по изменению сигнала течеискателя во времени при изолированных от откачки контролируемом объекте и анализаторе течеискателя |
| Способ вакуумной камеры | 6 | Определение степени негерметичности | Непрерывный | Контролируемый объект помещают в вакуумную камеру, соединенную с течеискателем, заполняют пробным газом (контрольной средой) с одновременной регистрацией сигнала течеискателя |
| Способ щупа | 3 | Локализация течей | Непрерывный | Контролируемый объект заполняют пробным газом (контрольной средой) под избыточным давлением. Течи обнаруживают сканированием поверхности объекта щупом течеискателя |
| Способ присоски | 4 | Локализация течей | Непрерывный | Контролируемый объект заполняют пробным газом (контрольной средой) под избыточным давлением. Локализацию течей осуществляют наложением вакуумной присоски, соединенной с течеискателем, на контролируемые участки поверхности по сигналу течеискателя |
| Способ накопления при атмосферном давлении | 7 | Определение степени негерметичности | Непрерывный или порционный | Контролируемый объект помещают в камеру (чехол), заполненную воздухом или другими газами, заполняют пробным газом (контрольной средой) под избыточным давлением. После выдержки в течение определенного времени из камеры (чехла) щупом или другими устройствами отбирают пробу и перепускают в течеискатель, сигнал которого регистрируют |
| Способ опрессовки объекта с замкнутой оболочкой | 8 | Определение степени негерметичности | Непрерывный или порционный | Контролируемый загерметизированный объект, предварительно опрессованный внешним давлением пробного газа, помещают в камеру, соединенную с течеискателем. Наличие течей в изделии определяют по приросту сигнала течеискателя относительно сигнала от неопрессованного объекта, определенного ранее |

### 2. АППАРАТУРА

2.1. При масс-спектрометрическом методе течеискания применяют масс-спектрометрические течеискатели, основной характеристикой которых является порог чувствительности.
     
     Допускается применение другой масс-спектрометрической аппаратуры, обеспечивающей определение степени негерметичности и (или) локализацию течей в контролируемых объектах.
     
     2.2. Порог чувствительности течеискателя должен быть проконтролирован по калиброванным течам перед началом испытаний и в процессе их проведения в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
     
     2.3. Каждый течеискатель должен быть укомплектован калиброванной течью для определения его чувствительности.
     
     2.4. Калиброванная течь должна обеспечивать стабильность и воспроизводимость потока пробного газа.
     
     2.5. Для обеспечения функционирования аппаратуры и повышения чувствительности течеискания следует применять вспомогательное оборудование и устройства (вакуумные насосы, вакуумметры, селективные мембраны и другие).
     
     2.6. Трубопроводы, соединяющие течеискатель с контролируемым объектом, должны иметь проводимость, не снижающую быстроту откачки вакуумной системы.

### 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЧЕИСКАНИЯ

3.1. Подготовка к течеисканию состоит из двух этапов: подготовки контролируемого объекта и подготовки испытательного оборудования.
     
     3.1.1. Подготовка контролируемого объекта включает следующие этапы: удаление с поверхностей контролируемого объекта загрязнений, которые могут перекрывать течи и препятствовать их обнаружению;
     
     освобождение течей от жидкостей, проникающих в течи в процессе изготовления или эксплуатации.
     
     3.1.2. Подготовка испытательного оборудования включает:
     
     сборку системы испытаний;
     
     контроль герметичности вспомогательного оборудования;
     
     проверку параметров применяемой аппаратуры.
     
     3.1.3. Проведение течеискания состоит из следующих этапов:
     
     определение порога чувствительности аппаратуры и течеискания;
     
     подача пробного газа на (в) контролируемый объект;
     
     определение степени негерметичности объекта и (или) места течи;
     
     обработка и оценка результатов течеискания.
     
     3.1.4. Допускается включать дополнительные этапы подготовки и проведения течеискания, определяемые спецификой контролируемого объекта.
     
     3.2. Порог чувствительности течеискания должен контролироваться по калиброванным течам перед началом испытаний и в процессе их проведения в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
     
     3.3. Течеискание должно проводиться до окраски поверхности изделий и нанесения покрытий, если в конструкторской документации нет других указаний.
     
     3.4. Течеискание должно проводиться после работ, которые могут привести к разгерметизации объекта.
     
     3.5. Способы удаления загрязнений с поверхностей контролируемого объекта и освобождение течей от жидкостей должны устанавливаться технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
     
     3.6. При контроле крупногабаритных объектов для определения чувствительности течеискания калиброванная течь устанавливается на контролируемом объекте в соответствии с конструкторско-технологической документацией.
     
     3.7. Условия течеискания (перепад давления, направление газовой нагрузки и другие) устанавливают соответствующими условиям эксплуатации объекта.
     
     Допускается в технически и экономически обоснованных случаях устанавливать условия течеискания, отличные от условий эксплуатации.
     
     3.8. Допускается совмещение течеискания с другими видами испытаний, не оказывающих влияния на результаты течеискания.

### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕЧЕИСКАНИЯ

4.1. Результаты течеискания должны фиксироваться в регистрационном журнале или в документах другого вида, форма которых установлена в технической документации.
     
     4.2. При регистрации результатов течеискания указывают:
     
     наименование и тип течеискателя;
     
     дату контроля;
     
     метод и способ контроля;
     
     порог чувствительности течеискателя;
     
     фоновый сигнал течеискателя;
     
     сигнал течеискателя при регистрации обнаруженной течи;
     
     заключение о годности;
     
     должность и фамилию лица, проводившего контроль.
     
     При оформлении результатов течеискания допускается указывать дополнительные сведения, определяемые спецификой контроля.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При течеискании должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором; требования ГОСТ 12.2.003; а также требования техники безопасности, установленные эксплуатационной документацией, учитывающей специфику предприятия.
     
     5.2. При работе с сосудами, работающими под давлением, должны соблюдаться "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденные Госгортехнадзором; а также требования техники безопасности, установленные эксплуатационной документацией, учитывающей специфику предприятия.
     
     5.3. Работа с жидким азотом должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9293.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

### ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Метод течеискания - совокупность приемов использования принципов, положенных в основу обнаружения пробного вещества, проникающего через течи, и средств его обнаружения
     
     Способ течеискания - технологический прием реализации метода течеискания с использованием специальных приборов и оснастки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

### СХЕМЫ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ТЕЧЕИСКАНИЯ

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 8

Пояснения к схемам 1-8: О - испытуемый объект; G - течеискатель; 
R - щуп; VF - клапан регулировочный; N - насос; К - баллон с пробным газом; D - обдуватель: 
С - камера, наполненная пробным газом; CV - вакуумная камера

Текст документа сверен по:
     официальное издание
     Госстандарт СССР -
     М.: Издательство стандартов, 1990